Technická specifikace – Zvedák pacientů 2 ks

Základní parametry

- Nosnost min 165 kg

- Průchod dveřmi šířky 90 cm (bez pacienta) , zvedák má nastavitelnou šířku podvozku

- Motorický zdvih

- Minimální počet zdvihů na 1 nabití 10

- Vysoká stabilita

- zvedák má madlo pro manipulaci

- Horní závěs pacienta – zvedák je opatřen hrazdičkou pro přichycení závěsů pro zvedání a přesun

- Brzděná kolečka (min 2)

- Dálkové ovládání zdvihu

Příslušenství

- Hrazdička pro přichycení závěsů

- Závěs 1 ks

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrorevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Proškolení pracovníka LNaP a vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží, pokud je toto možné

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění

- Zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE

- Při dodání zdrav. přístroje, požadujeme tyto dokumenty

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- Zdravotnický přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

- Požadujeme provádění bezpečnostně - technických kontrol ( BTK ) a elektrorevizí bezplatně v rámci záruční doby. V rámci záruky termín každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího

- Požadujeme zajištění bezpečně – technických kontrol (BTK) po dobu minimálně 8 let po skončení záruční doby.

- Požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele