Technická specifikace – Vážící lůžko 1 ks

Základní parametry

- Vnější rozměry lůžka (postranice nahoře):  cca. 230cm x 105cm Pro dopravu s pacientem max. délka 228 cm

- Možnost prodloužení/zkrácení ložné plochy

- Doporučené rozměry matrace cca 208cm x 86cm x 14cm

- Maximální výška matrace: 23cm

- Rozsah výšky ložné plochy min 42cm –78cm

- Maximální úhel nastavení zádového dílu: 70°

- Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 30°

- Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +13°/-13°

- Výška postranic (nad ložnou plochou) max 45cm

- Hmotnost (v základní výbavě): max. 150kg

- Bezpečná nosnost: 250kg

Maximální nosnost hrazdy: 75kg

- Horizontální rohová kolečka

- 4dílná ložná plocha

- Zádový díl se automaticky nastaví do polohy 30°, která usnadňuje dýchání.

- RTG úprava -  transparentní ložná plocha umožňuje rutinní vyšetření plic mobilním RTG přístrojem i monitoring C-ramenem

- Elektrické nastavení výšky:

- Elektrické nastavení podélného náklonu:

- Elektrické nastavení zádového dílu:

- Elektrické nastavení stehenního dílu:

- Nastavení lýtkového dílu mechanickým rastrem

Mechanické prodloužení ložné plochy

- Ruční ovladač

- Ovládací panel pro sestry

- Nožní ovladače k nastavení ložné plochy lůžka

- elektrické CPR pro urgentní použití.

- 4 kolečka 150 mm

- Centrální ovládání koleček s přístupem ze 2 míst

- 5. kolečko – zatažitelné pro lepší manévrovatelnost

- Automatická brzda

- Odnímatelná plastová čela

- Nožní i hlavové čelo s pojistkou proti vytažení

- Progresivní opěrky s nastavením výšky

- Integrovaná váha s možností cejchování a režimem pro přidávání nebo odebírání příslušenství.

Příslušenství

Antidekubitní matrace – aktivní

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrorevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Proškolení pracovníka LNaP a vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží, pokud je toto možné

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění

- Zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE

- Při dodání zdrav. přístroje, požadujeme tyto dokumenty

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- Zdravotnický přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

- Požadujeme provádění bezpečnostně - technických kontrol ( BTK ) a elektrorevizí bezplatně v rámci záruční doby. V rámci záruky termín každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího

- Požadujeme zajištění bezpečně – technických kontrol (BTK) po dobu minimálně 8 let po skončení záruční doby.

- Požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele