Technická specifikace – Monitorovací systém

Základní parametry

Centrální monitor 1 ks

- Současně připojení a sledování 5 a více monitorů

- Minimální velikost LCD monitoru 24“

- Síťová laserová tiskárna

- UPS

- Menu v českém jazyce

- Ovládání klávesnicí a myší

- Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory

- Možnost ovládání pacientských monitorů z centrálního monitoru

- Režim současného monitorování vitálních funkcí u minimálně 8 pacientů na 1 obrazovce

- Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek

- Rozlišení alarmových stavů barevně akusticky a opticky v minimálně 3 skupinách dle závažnosti

- Možnost do budoucna uložení do NIS

- Možnost zmražení křivek

- Možnost zobrazení, prohlížení a tisk křivek sledovaného pacienta za dobu posledních 240 hodin

Pacientský monitor 11 ks

- Minimální velikost monitoru 12“

- Menu v českém jazyce

- Rozlišení alarmových stavů barevně akusticky a opticky v minimálně 3 skupinách dle závažnosti

- Vybavenost pacientského monitoru: EKG (3.,5. Svodové), 2x IBP, NIBP, SpO2, dechová frekvence, 2x měření teploty (jícnové čidlo,kožní čidlo), EtCO2, VGA výstup,

- Napájení: 230 V

- Akumulátor: provoz min. 3 hod.

- Přenos dat přes LAN /wifi

Transportní monitor 1 ks

- Menu v českém jazyce

- Akumulátor: provoz min. 3 hod.

- Možnost stažení monitorace do centrálního monitoru

- Vybavenost transportního monitoru: EKG, SpO2, teplota, NIBP, IBP, VGA výstup

Příslušenství

Držáky na pacientské monitory, propojovací kabely pacient-monitor ( EKG kabely, SpO2 senzor (prstový, ušní), jícnové čidlo, vnější teplotní čidlo, NIBP manžeta, IBP čidlo,EtCO2 čidlo)držák na transportní monitory

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika