Technická specifikace – Infuzní pumpa - 20 ks

Základní parametry

- Menu přístroje v českém jazyce

- Programovatelná dávkovací rychlost či délka, objem, automatický a manuální bolus

- Automatické blokování/ otevření ochrana proti volnému průtoku

- Možnost nastavení alarmů – akustický, optický - slabá, vybitá baterie, kontrola setu, svorky, okluze ( proti proudu/ po proudu ), průtoky – nízký, vysoký, vzduch v hadičce, rozpojené vedení, vysoký tlak, chybí kapkové čidlo, konec cyklu

- Zobrazení podávaných léčiv – nastavitelnost dle názvu léku

- Použití jako enterální pumpa

- Rychlost bolusu 0,1 – 1200 ml/h

- Bateriový provoz min. 6 h a 25/ml/h, provoz elektrický

- Možnost zapojení do dokovací stanice

- Možnost nastavení režimů – přerušovaná inf. atd.

- Kapkové čidlo

- Záznam historie dávkování

- Režim KVO

- Možnost použití setů od alternativních výrobců

- Automatická aktivace přístroje při výpadku el. proudu bez ztráty dat

Příslušenství

napájecí kabel, stojanová svorka, kapkový senzor

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika