Technická specifikace – PLICNÍ VENTILACE

Základní parametry

- Kompletní přístroj k zajištění kvalitní umělé plicní ventilace (UPV)

- Vhodný pro použití u dospělých, ale i malých dětí od 6 kg

- Ventilační režimy: objemová ventilace ( VCV, IPPV), tlaková ventilace ( PCV či BiPAP), podpůrné režimy ( SIMV, PSV, CPAP, SPONT)

- Neinvazivní ventilace v režimech CPAP, PSV, PCV

- Signalizace spontánně triggerovaného dechu

- Flow trigger

- Přesné nastavené FiO2 v rozmezí 0,21 – 1,0 (21% - 100%) v krocích minimálně po 0,05 (5%)

- Možnost spuštění UPV v automaticky přednastaveném režimu podle hmotnosti pacienta

- Připojení na centrální rozvod medicinálních plynů (O2,air)

- Mikronebulizace roztoků léků synchronizovaná s inspiriem bez ovlivnění nastavené ventilace

- Záznam měřených hodnot se zobrazením v grafickém a tabulkovém/numerickém trendu minimálně posledních 24 hodin

- Záznam alarmových hlášení minimálně posledních 24 hodin

- Vestavěný test funkčnosti přístroje

- Pohotovostní stand-by režim s okamžitým návratem ventilace v původním nastavení parametrů

- Nastavitelné světelné/optické a akustické alarmy s prioritním rozlišením podle závažnosti (vysoký tlak, apnoe, únik, nízký tlak O2, aj.)

- Podsvícení displeje a ovládacích prvků v nočním provozu

- Tichý a ekonomický provoz

- Monitor s obrazovkou minimálně 12“, který zobrazuje inspirační a expirační dechový objem, minutovou ventilaci, dechovou frekvenci, počet spontánních ( triggerovaných) dechů a spontánní minutovou ventilaci, dále také FiO2, inspirační a expirační tlak včetně špičkového tlaku, plateau tlaku, PEEP, intrincis/auto PEEP, compliance, resistence, zobrazení křivek průtoku, tlaku a objemu

- Komunikace v českém jazyce

Příslušenství

Záložní zdroj při výpadku elektrické energie pro provoz minimálně 3 hodiny, stojan pro přístroj, držák hadic plicní ventilace.

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika